- 中华人民共和国国家计量技术规范

JJF 1363—2012

硫化氢气体分析仪型式评价大纲

Program of Pattern Evaluation of Sulfur Hydrogen Gas Analyzers

2012-10-08发布

2013-01-08实施

国家质量监督检验检疫总局发布

硫化氢气体分析仪型式评价大纲

Program of Pattern Evaluation of

Sulfur Hydrogen Gas Analyzers

JJF 1363—2012

归 口 单 位：全国环境化学计量技术委员会

起 草 单 位 ：中国测试技术研究院

上海市计量测试技术研究院

中国广州分析测试中心

本规范委托全国环境化学计量技术委员会负责解释

本规范起草人：

刘  庆  (中国测试技术研究院)

蔡建华  (上海市计量测试技术研究院)

罗 军   (中国广州分析测试中心)

目   录

引    言 	 (Ⅱ)

1   范 围 	 ( 1)

2   引用文件 	( 1)

3    概 述 	 ( 1)

4   申请单位应提交的技术资料和试验样机 	( 1)

4.1    技术资料 	( 1)

4.2    试验样机 	( 1)

5   法制管理要求 	(2)

5.1    计量单位要求 	(2)

5.2    准确度(最大允许误差)要求 	 (2)

5.3    计量法制标志和计量器具标识的要求 	(2)

5.4    安装标志要求 	 (2)

5.5    其他要求 	(2)

6    计 量 要 求 	(2)

6.1     示 值 误 差 	(2)

6.2     重 复 性 	(2)

6.3    报警设置误差 	 (2)

6.4    响应时间	(2)

6.5    漂移 	 (3)

7   通用技术要求 	(3)

7.1     外 观 	(3)

7.2    功 能 	(3)

7.3    长期稳定性 	(3)

7.4     电源电压适应性 	(3)

7.5    安全环境要求 	(3)

7.6     气候环境要求 	(3)

7.7     机械环境要求 	 (5)

7.8     电磁兼容要求 	(5)

8    型式评价项目一览表 	 (5)

9   试验项目的试验方法和条件 	 (7)

9.1    计量要求 	(7)

9.2    通用技术要求 	 ( 11)

10    型式评价结果的判定 	 ( 18)

11   型式评价原始记录格式 	 ( 18)

附录 A  硫化氢气体分析仪型式评价原始记录格式 	 ( 19)

引    言

本型式评价大纲依据JJF 1016《计量器具型式评价大纲编写导则》、JF    1015《计 量器具型式评价和型式批准通用规范》以及JJF 1001《通用计量术语及定义》编写。

本型式评价大纲的技术指标参考了JJG  695—2003《硫化氢气体检测仪》、 GB 12358—2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》、GB/T 11606—2007  《分析仪器环境试验方法》等技术法规。

本型式评价大纲为首次发布。

硫化氢气体分析仪型式评价大纲

1 范围

本型式评价大纲适用于硫化氢气体分析仪(包括硫化氢气体检测报警仪和硫化氢气 体检测仪)(以下简称仪器)的型式评价。

2  引用文件

JJG 695—2003 硫化氢气体检测仪

GB/T  11606—2007   分析仪器环境试验方法

GB 12358—2006 作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求

GB/T  17626.2—2006   电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验

GB/T  17626.3—2006   电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T  17626.4—2008   电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度 试验

上述文件中的条款通过本大纲的引用而成为本大纲的条款。凡是注日期的引用文 件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修改版均不适用于本大纲，然而，鼓 励根据本大纲达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引 用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本大纲。

3 概述

仪器的检测原理主要有电化学式、光学式等。仪器主要由传感器、放大电路和显示 器组成。按工作状态可分为非连续性测量仪器和连续性测量仪器。按采样方式可分为扩 散式和吸入式。按使用方式可分为便携式和固定式。

4 申请单位应提交的技术资料和试验样机

4.1 技术资料

a)  样机照片；

b) 产品标准(含检验方法);

c) 总装图、电路图和主要零部件图；

d)  使用说明书；

e) 制造单位或技术机构所做的试验报告；

f) 凡产品注明具有防爆功能的应提供防爆合格证。

4.2 试验样机

申请单位应提供自己生产的样机。申请单位可以按单一产品提出申请，也可以按系 列产品提出申请。凡按单一产品申请的， 一般情况下应提供三台样机，固定安装式检测

报警仪应提供六台样机，其中任意三台用于长期稳定性试验。按系列产品申请的，每个 系列产品中抽取三分之一有代表性的规格产品；每种规格提供试验样机的数量，按申请 单一产品的原则执行；按以上原则，样机数量太多的，可适当减少样机数量。

5  法制管理要求

5.1 计量单位要求

仪器应采用法定计量单位。

5.2  准确度(最大允许误差)要求

仪器的最大允许误差应符合JJG 695—2003的规定。

5.3 计量法制标志和计量器具标识的要求

仪器的铭牌或面板、表头等明显部位应标注计量法制标志和计量器具标识，其标 志、编号和说明必须清晰可辨，牢固可靠。

5.3.1 计量法制标志一般包括以下内容

——制造计量器具许可证标志和编号(试验样机应留有相应位置，只对国产仪器); ——计量器具型式批准标志和编号(试验样机可留有相应位置，本项为非强制性规定)。

5.3.2 计量器具标识一般包括以下内容

——仪器的名称、规格(型号)、生产厂名、制造日期、出厂编号； ——仪器的主要技术指标；

——具有防爆功能的仪器，应有防爆标志及编号。

5.4 安装标志要求

对安装不当会影响准确度等性能的仪器，应该有安装说明的标志。 5.5 其他要求

必须符合其他有关法制管理要求。

6 计量要求

6.1 示值误差

示值误差应不超过表1的规定。

表 1 示值误差

| 量 程 | 示值误差 |
| --- | --- |
| ≤100 μmol/mol | 士5 μmol/mol |
| >100 pmol/mol | 士5%FS |

- 6.2 重复性

重复性不大于2%。

6.3 报警设置误差

报警设置误差不超过报警设定值的±20%。

6.4 响应时间

扩散式仪器响应时间不超过60 s,   泵吸式仪器响应时间不超过30 s.

- 6.5 漂移

零点漂移和示值漂移均不超过示值误差。

7 通用技术要求

7.1 外观

7.1.1 仪器表面应光洁平整，漆色镀层均匀，无剥落锈蚀现象。

7.1.2 所有铭牌及标志应清楚、持久，各紧固件牢固可靠。

7.1.3 通电检查时，仪器应能正常工作。仪器的显示应清晰完整。各调节旋钮应能正 常调节。

7.2 功能

报警仪器应有声、光或报警电信号输出功能。

使用电池供电的仪器，当欠压显示时，应能发出与报警信号有明显区别的声或光指 示信号。

7.3 长期稳定性

固定安装的检测报警仪，应能连续运行28 d。试验期间，仪器应能正常工作。试验 后，其示值误差应符合6.1的要求。

7.4 电源电压适应性

7.4.1 对于交流供电的仪器，当供电电压为额定值的士15%时，其示值误差应符合 6.1的要求。

7.4.2 对于直流供电的仪器，当供电电压为最低工作电压或最高工作电压时，其示值 误差应符合6.1的要求。

7.4.3     对于使用电池供电的便携式检测报警仪，电池的工作时间应不少于8 h。在欠 压显示时，能再连续工作15 min, 单次工作方式再操作10次，其示值误差应符合6.1 的要求。

7.4.4     对于使用电池供电的固定式检测报警仪，电池的工作时间应不少于30 d。在欠 压显示时再工作24 h,  其示值误差应符合6.1的要求。

7.5 安全环境要求

7.5.1 绝缘电阻

使用交流供电的仪器，绝缘电阻应不小于40 MQ。经受潮预处理的仪器，绝缘电 阻应不小于2 MQ。

7.5.2 绝缘强度

使用交流供电的仪器，应能承受正弦交流电压1.5 kV 、50    Hz,判定电流10 mA, 历时1 min 的绝缘强度试验。试验期间仪器不应出现击穿或飞弧现象。

7.6气候环境要求

7.6.1 高温试验

检测报警仪试验温度：55℃。

分析仪试验温度按使用环境条件分为3组，见表2。具体试验温度组别按照企业标 准的规定进行选择。

表2 高温试验

| 试验温度 | 组 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A组 | B组 | C组 |
| 高 温 | 35 ℃ | 40℃ | 55 ℃ |
| 注：1.A组通常指具有一般保温供暖及通风的室内环境。本组适用于实验室仪器。 2.B组通常指无保温供暖及通风的室内环境，本组适用于工业过程仪器。 3.C组通常指有遮蔽或无遮蔽的室外环境。本组适用于室外使用仪器。 |  |  |  |

持续时间：2 h。

试验期间，仪器应能正常工作。试验持续时间到达后，仪器应无破坏涂覆和腐蚀 现象，A  组 、B  组仪器量程≤100 pmol/mol 时，示值误差应不超过±5 μmol/mol,  量程>100 μmol/mol时，示值误差应不超过士5%FS;C   组仪器及检测报警仪量 程≤100 μmol/mol时，示值误差应不超过士10 μmol/mol, 量程>100 μmol/mol时， 示值误差应不超过±10%FS。

7.6.2 低温试验

检测报警仪试验温度： -10℃。

分析仪试验温度按使用环境条件分为3组，见表3。具体试验温度组别按照企业标 准的规定进行选择。

表3 低温试验

| 试验温度 | 组 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A组 | B组 | C 组 |
| 低 温 | 5℃ | 0℃ | —10℃ |

持续时间：2 h。

试验期间，仪器应能正常工作。试验持续时间到达后，仪器应无破坏涂覆和腐蚀 现 象 ，A 组 、B  组仪器量程≤100 μmol/mol  时，示值误差应不超过±5 μmol/mol,    量程>100 μmol/mol 时，示值误差应不超过士5%FS;C    组仪器及检测报警仪量  程≤100 μmol/mol 时，示值误差应不超过士10 μmol/mol,   量程>100  μmol/mol  时 ， 示值误差应不超过士10%FS。

7.6.3 恒定湿热试验

试验温度：40℃;

相对湿度：93%RH;

持续时间：2 h。

试验期间，仪器应能正常工作。试验持续时间到达后，仪器应无破坏涂覆和腐蚀现象， 仪器量程≤100 pμmol/mol时，示值误差应不超过士10 μmol/mol, 量程>100 μmol/mol 时， 示值误差应不超过±10%FS。

7.6.4 高温贮存试验

试验温度：55 ℃;

持续时间：8h。

试验后，仪器应无破坏涂覆和腐蚀现象；其示值误差应符合6.1的要求。 7.6.5 低温贮存试验

试验温度： -40℃(带液晶显示器的仪器试验温度为-20 ℃);

持续时间：8 h。

试验后，仪器应无破坏涂覆和腐蚀现象；其示值误差应符合6.1的要求。

7.7  机械环境要求

7.7.1  振动试验

频率范围10 Hz～150    Hz,加速度5 m/s²,    扫频速率1 oct/min,   轴线数为3,每个 轴线上扫频次数为10次；试验期间，便携式仪器应能正常工作；试验后，便携式仪器 和固定式仪器均不应有机械损伤和紧固部位松动现象；其示值误差应符合6.1的要求。 7.7.2 跌落试验

跌落高度符合下列要求：

a)  质量小于1 kg 的仪器，跌落高度为250 mm;

b)  质量在1 kg～10   kg之间的仪器，跌落高度为100 mm;

c)  质量在10 kg 以上的仪器，跌落高度为50 mm。

跌落次数1次。

试验后，仪器不应有机械损伤和紧固部位松动现象；其示值误差应符合6.1的 要求。

7.8  电磁兼容要求

7.8.1 射频电磁场辐射抗扰度试验

场强：10 V/m;   频率范围：80 MHz～1000       MHz。试验期间，仪器应能正常工

作；试验后，其示值误差应符合6.1的要求。

7.8.2  静电放电抗扰度试验

放电电压：8kV;  放电次数：10次。试验期间，仪器应能正常工作；试验后，其 示值误差应符合6.1的要求。

7.8.3  电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

瞬变脉冲电压：AC  电源线2 kV,   其他连接线1 kV;   极性：正、负；时间：每次 1   min。试验期间，仪器应能正常工作；试验后，其示值误差应符合6.1的要求。

8 型式评价项目一览表

仪器的型式评价项目见表4。

表 4 型式评价项目一览表

| 序 号 | 型式评价项目 | 重要性分类 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法制管理要求 |  |  |  |
| 1 | 计量单位 | 主要单项 |  |
| 2 | 准确度(最大允许误差) | 主要单项 |  |
| 3 | 标志和标识 | 主要单项 |  |
| 4 | 安装标志 | 主要单项 |  |
| 5 | 其他要求 | 主要单项 |  |
| 计量要求 |  |  |  |
| 6 | 示值误差 | 主要单项 |  |
| 7 | 重复性 | 主要单项 |  |
| 8 | 报警设置误差 | 主要单项 |  |
| 9 | 响应时间 | 主要单项 |  |
| 10 | 漂移 | 主要单项 |  |
| 通用技术要求 |  |  |  |
| 11 | 外观 | 非主要单项 |  |
| 12 | 功能 | 主要单项 |  |
| 13 | 长期稳定性 | 主要单项 | 限固定式检测报警仪 |
| 14 | 电源电压适应性 | 主要单项 | 电池工作时间试验数据 可由厂家提供 |
| 15 | 绝缘电阻 | 主要单项 | 限交流供电的仪器 |
| 16 | 绝缘强度 | 主要单项 | 限交流供电的仪器 |
| 17 | 高温试验 | 主要单项 |  |
| 18 | 低温试验 | 主要单项 |  |
| 19 | 恒定湿热试验 | 主要单项 |  |
| 20 | 高温贮存试验 | 主要单项 |  |
| 21 | 低温贮存试验 | 主要单项 |  |
| 22 | 振动试验 | 主要单项 |  |
| 23 | 跌落试验 | 主要单项 |  |
| 24 | 射频电磁场辐射抗扰度试验 | 主要单项 |  |
| 25 | 静电放电抗扰度试验 | 主要单项 |  |
| 26 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | 主要单项 | 限交流供电的仪器 |

9  试验项目的试验方法和条件

9.1  计量要求

9.1.1 示值误差  9.1.1.1试验目的

检验仪器的示值误差是否符合6.1的要求。

9.1.1.2  试验条件

环境温度：20 ℃±5℃;

相对湿度：45%RH～75%RH;

电源电压：220 V±22   V(交流)或额定值士10%(直流);

电源频率：50 Hz±0.5     Hz;

周围环境应无影响仪器正常检测的干扰气体、振动及电磁干扰。

9.1.1.3 试验设备

a)  气体标准物质：采用浓度约为满量程20%、50%和80%的氮中硫化氢气体标准 物质；气体标准物质浓度的相对扩展不确定度不大于2%,k=2。

b)  零点气体：采用纯度为99.999%的高纯氮气；或硫化氢含量小于1 μmol/mol 的清洁空气。

c) 流量控制器：量程0 L/min～1     L/min,流量计的准确度级别不低于4级。

d) 减压阀和气路：使用与标准气体钢瓶配套的减压阀；减压阀、管路材料对被测 气体应无吸附及化学反应。

e)  对扩散式仪器应有与仪器配套的试验用扩散罩。

9.1.1.4 试验程序

按照仪器使用说明书的要求对仪器进行预热稳定以及零点和示值的调整。

试验流量的控制与要求：流量控制器由两个气体流量计组成。如图1所示。

流量控制器

流量控制器入口

被测仪器

气体标准物质

旁通流量计

放空

流量计

图 1 仪器试验示意图

按图1所示连接气体标准物质、流量控制器和被测仪器，根据仪器采样方式的不 同，使用流量控制器控制气体标准物质的不同流量。检测吸入式仪器时，必须保证流量 控制器中的旁通流量计有气体放出。检测扩散式仪器时，应按照仪器使用说明书的要求 调节流量。

依次通入浓度分别为满量程20%、50%和80%左右的气体标准物质，待读数稳定

后，记录仪器示值。每点测量3次，取3次的算术平均值作为仪器各点的示值。

9.1.1.5  数 据 处 理

按公式(1)或(2)计算仪器各浓度点的示值误差△c。

(1)

△c=c 一c,                                 (2)

式中：

c—— 各浓度测试点仪器显示值的算术平均值，mol/mol;

c,——  气体标准物质的浓度值，mol/mol;

R——  量 程 ，mol/mol。

当仪器的量程>100 μmol/mol时，按公式(1)计算，取绝对值最大的△c 作为仪 器的示值误差。

当仪器的量程≤100 μmol/mol时，按公式(2)计算，取绝对值最大的△c 作为仪 器的示值误差。

9.1.1.6  合格判据

结果符合6. 1的要求为合格。

9.1.2  重复性

9.1.2.1  试验目的

检验仪器的测量重复性是否符合6.2的要求。

9.1.2.2  试验条件

同9.1.1.2。

9.1.2.3  试验设备

同9.1.1.3。

9.1.2.4  试验程序

通入浓度为满量程50%左右的气体标准物质，待读数稳定后，记录仪器显示值c,   然后通入零点气体，待示值稳定后，再通入上述浓度的气体标准物质。重复测量6次。 9.1.2.5  数据处理

重复性以单次测量的相对标准偏差表示，按公式(3)计算。

(3)

式中：

s,—— 单次测量的相对标准偏差；

c——6    次示值的算术平均值，mol/mol;

c₁——  第 i 次 的 示 值 ，mol/mol;

n   ——测量次数。

9.1.2.6  合格判据

结果符合6.2的要求为合格。

9.1.3 报警设置误差

9 . 1 .3 . 1试验目的

检验仪器的报警设置误差是否符合6.3的要求。

9.1.3.2  试验条件

同9.1.1.2。

9.1.3.3 试验设备

a)   气体标准物质：采用浓度约为1.5倍报警设定点的氮中硫化氢气体标准物质； 气体标准物质浓度的相对扩展不确定度不大于2%,k=2。

b)   同9.1.1.3b)～e)。

9.1.3.4  试验程序

通入浓度约为1.5倍报警设定点的气体标准物质，记录仪器报警时的示值。撤去气 体标准物质，通入零点气体使仪器回零。重复上述步骤3次。

9.1.3.5 数据处理

按公式(4)计算报警设置误差△A,  取绝对值最大的△A,作为仪器的报警设置

误差。

(4)

式中：

△A——第 i 次仪器的报警设置误差；

A——     第i 次报警时的示值，mol/mol;

A,——   仪器的报警设定值，mol/mol。

9.1.3.6  合格判据

结果符合6.3的要求为合格。

9.1.4  响应时间

9.1.4.1  试验目的

检验仪器的响应时间是否符合6.4的要求。

9.1.4.2  试验条件

同9.1.1.2。

9.1.4.3  试验设备

a)   同9.1.1.3 ;

b)  秒表：分度值不大于0.1 s。

9.1.4.4 试验程序

通入浓度为满量程50%左右的气体标准物质，读取稳定示值后，撤去气体标准物 质使之回零。再通入上述浓度的气体标准物质，同时用秒表记录从通入气体标准物质瞬 时起到仪器指示第1次稳定示值的90%时所需的时间。重复上述步骤3次，取3次测 量结果的算术平均值作为仪器的响应时间。

9.1.4.5 数据处理

按公式(5)计算仪器的响应时间t。

(5)

式中：

t,—— 第 i 次秒表的读数值，s。

9.1.4.6  合格判据

结果符合6.4的要求为合格。

9.1.5  漂 移

9. 1.5. 1试验目的

检验仪器的漂移是否符合6.5的要求。

9.1.5.2  试验条件

同9.1.1.2。

9.1.5.3  试验设备

同9.1.1.3。

9. 1.5.4试验程序

仪器的漂移包括零点漂移和示值漂移。

仪器预热稳定后，用零点气体和浓度为满量程80%左右的气体标准物质调整仪器 的零点和示值。通入零点气体，待读数稳定后，记录仪器示值C。o。然后通入浓度为满 量程80%左右的气体标准物质，待读数稳定后，记录仪器示值c₂o。撤去气体标准物质， 通入零点气体，待仪器回零后撤去零点气体。连续性测量仪器连续运行6 h,   每 间 隔 1  h重复上述步骤1次；非连续性测量仪器连续运行1 h,  每间隔10 min  重复上述步骤 1次，分别记录仪器示值c。和c,(i=1,2,3,4,5,6)。

9.1.5.5 数据处理

按公式(6)或(7)计算零点漂移△ .

(6)

△。 =Cn—C₂                                                                                             (7)

当仪器的量程>100 μmol/mol  时，按公式(6)计算，取绝对值最大的△ .作为仪 器的零点漂移。

当仪器的量程≤100 μmol/mol  时，按公式(7)计算，取绝对值最大的△a 作为仪 器的零点漂移。

按公式(8)或(9)计算示值漂移△。

(8)

△u=Cm一 Co                                                                          (9)

当仪器的量程>100 μmol/mol  时，按公式(8)计算，取绝对值最大的△作为仪 器的示值漂移。

当仪器的量程≤100 μmol/mol 时，按公式(9)计算，取绝对值最大的△。作为仪 器的示值漂移。

9.1.5.6 合格判据

结果符合6.5的要求为合格。

9.2 通用技术要求

9.2.1 外观

9.2.1.1 试验目的

检验仪器的外观是否符合7.1的要求。

9.2.1.2 试验条件

同9.1.1.2。

9.2.1.3 试验程序

用手感、目测法及通电进行检查。

9.2.1.4 合格判据

结果符合7.1的要求为合格。

9.2.2 功能

9.2.2.1 试验目的

检验仪器的功能是否符合7.2的要求。

9.2.2.2 试验条件

同9.1.1.2。

9.2.2.3 试验程序

操作仪器的自检功能或通入大于报警设定点浓度的气体标准物质，记录仪器的声、 光报警情况。对于电池供电的仪器，当欠压显示时，记录仪器发出的声或光指示信号。  9.2.2.4 合格判据

结果符合7.2的要求为合格。

9.2.3 长期稳定性

9.2.3.1 试验目的

检验仪器长期运行的稳定性是否符合7.3的要求。

9.2.3.2 试验条件

同9.1.1.2。

9.2.3.3 试验设备

同9.1.1.3。

9.2.3.4 试验程序

仪器通电预热稳定后，分别通入零点气体和浓度为满量程80%左右的气体标准物 质，调整仪器的零点和示值。仪器连续运行28 d,  在此期间不调节零点和示值。试验的 最后一天，依次通入浓度分别为满量程20%、50%和80%左右的气体标准物质，检测 其示值误差。

9.2.3.5 数据处理

同9.1.1.5。

9.2.3.6 合格判据

结果符合7.3的要求为合格。

9.2.4 电源电压适应性

9.2.4.1  试验目的

检验仪器在供电电压波动的条件下工作是否符合7.4的要求。

9.2.4.2 试验条件

同9.1.1.2。

9.2.4.3 试验设备

a)  同9.1.1.3 ;

b)  电压表：交流电压0 V~1000       V,直流电压0 V～200   V; 准确度级别优于 1.0级。

c)  调压电源：交流0 V~300    V,直流0 V~50   V。

9.2.4.4 试验程序

a)  对于交流供电的仪器，将仪器的电源线连接到电压可调的电源上，电源电压置 于220 V。仪器预热稳定后，用零点气体和浓度为满量程80%左右的气体标准物质调整 仪器的零点和示值。将仪器供电电压调至187 V, 稳定20 min,   依次通入浓度分别为满 量程20%、50%和80%左右的气体标准物质，检测其示值误差。再将仪器供电电压调 至253 V, 稳定20 min,  依次通入浓度分别为满量程20%、50%和80%左右的气体标 准物质，检测其示值误差。

b)  对于直流供电的仪器，将仪器的电源线连接到电压可调的电源上，电源电压置 于额定值。仪器预热稳定后，用零点气体和浓度为满量程80%左右的气体标准物质调 整仪器的零点和示值。将仪器供电电压调至最低工作电压，稳定20 min,  依次通入浓 度分别为满量程20%、50%和80%左右的气体标准物质，检测其示值误差。再将仪器 供电电压调至最高工作电压，稳定20 min,  依次通入浓度分别为满量程20%、50%和 80%左右的气体标准物质，检测其示值误差。

c)  对于便携式仪器，仪器连续工作至欠压指示时，再工作15 min,  依次通入浓度 分别为满量程20%、50%和80%左右的气体标准物质，检测其示值误差。再将仪器装 入电量充足的电池，使其处于正常监视状态，8h 后，检查仪器的工作情况。

d)  对于使用电池供电的固定式仪器，仪器连续工作至欠压指示时，再工作24 h,    依次通入浓度分别为满量程20%、50%和80%左右的气体标准物质，检测其示值误差。 再将仪器装入电量充足的电池，使其处于正常监视状态，30 d 后，检查仪器的工作 情况。

9.2.4.5 数据处理

同9.1.1.5。

9.2.4.6      合格判据

结果符合7.4的要求为合格。

9.2.5 绝缘电阻

9.2.5.1 试验目的

检验仪器的绝缘电阻是否符合7.5.1的要求。

9.2.5.2 试验条件

同9.1.1.2。

9.2.5.3 试验设备

绝缘电阻表：输出电压500 V,  准确度级别10级。

9.2.5.4 试验程序

仪器不连接供电电源，且电源开关处于开启状态。将绝缘电阻测试仪的两根接线分 别接在仪器电源插头的相(或中)线及接地端上，施加500 V 直流电压，持续5 s, 用 绝缘电阻表测量仪器的绝缘电阻。

在湿热条件下检测绝缘电阻：将仪器放置到温度为40℃±2℃、相对湿度为 90%RH～95%RH  的湿热试验箱中，保持48 h,  不允许露滴和凝水落在仪器上。然后 在正常试验条件下恢复1 h, 按上述方法检测其绝缘电阻。

9.2.5.5合格判据

结果符合7.5.1的要求为合格。

9.2.6 绝缘强度

9.2.6.1 试验目的

检验仪器的绝缘强度是否符合7.5.2的要求。

9.2.6.2 试验条件

同9.1.1.2。

9.2.6.3 试验设备

耐压测试仪：交流电压0 V～1.5   kV,频率为50 Hz, 准确度级别优于5级。 9.2.6.4 试验程序

仪器不连接供电电源，且电源开关处于开启状态。耐压测试仪的两根接线分别接在 仪器电源插头的相(或中)线及接地端上，施加频率为50 Hz,  有效值电压为1.5 kV  的正弦波交流电压，保持1 min,  然后将电压平稳下降到0V 。观察并记录试验中所发 生的现象。

9.2.6.5 合格判据

结果符合7.5.2的要求为合格。

9.2.7 高温试验

9.2.7.1 试验目的

检验仪器在高温环境条件下工作是否符合7.6.1的要求。

9.2.7.2 试验条件

检测报警仪试验温度：55 ℃±2℃;

分析仪试验温度：按照表2的规定；

持续时间：2 h。

9.2.7.3 试验设备

a) 温度试验箱：试验箱工作空间内，应能提供表2所规定的温度条件，温度偏差 不超过±2℃;试验箱体积应大于仪器体积的3倍。

b)  同9.1.1.3。

9.2.7.4 试验程序

a)  将仪器按正常位置放入试验箱内，此时试验箱的温度与仪器温度一致；

b)  将试验箱的温度以不大于1℃/min 的变化速率升温至规定值，接通仪器电源， 稳定2 h;

c)  在持续时间到达后，观察并记录仪器的状态，按9.1.1.4进行试验。 9.2.7.5 数据处理

同9.1.1.5。

9.2.7.6 合格判据

结果符合7.6.1的要求为合格。

9.2.8 低温试验

9.2.8. 1试验目的

检验仪器在低温环境条件下工作是否符合7.6.2的要求。

9.2.8.2 试验条件

检测报警仪试验温度： -10℃±2℃;

分析仪试验温度：按照表3的规定；

持续时间：2 h。

9.2.8.3试验设备

a)  温度试验箱：试验箱工作空间内，应能提供表3所规定的温度条件，温度偏差 不超过±2℃;试验箱体积应大于仪器体积的3倍。

b)  同9.1.1.3。

9.2.8.4试验程序

a)  将仪器按正常位置放入试验箱内，此时试验箱的温度与仪器温度一致；

b)  将试验箱的温度以不大于1℃/min 的变化速率降温至规定值，接通仪器电源， 稳定2 h;

c)  在持续时间到达后，观察并记录仪器的状态，按9.1.1.4进行试验。 9.2.8.5 数据处理

同9.1.1.5。

9.2.8.6    合格判据

结果符合7.6.2的要求为合格。

9.2.9    恒定湿热试验

9.2.9.1 试验目的

检验仪器在恒定湿热环境条件下工作是否符合7.6.3的要求。

9.2.9.2 试验条件

温度；40℃±2℃;

相对湿度：93%RH±3%RH;

持续时间：2 h。

9.2.9.3 试验设备

a)  恒温恒湿试验箱：温度恒定在40℃时，温度偏差不超过±2℃;相对湿度恒定

在 9 3 %RH 时，湿度偏差不超过士3%;试验箱体积应大于仪器体积的3倍。 b) 同9.1.1.3。

9.2.9.4     试验程序

a)  将仪器按正常位置放入试验箱内，此时试验箱的温度与仪器温度一致；

b) 将试验箱的温度以不大于1℃/min的升温速率升温至规定值，然后以不大于 5%RH/min  的速率将试验箱内的相对湿度增至规定值，接通仪器电源，稳定2 h;

c)  在持续时间到达后，观察并记录仪器的状态，按9.1.1.4进行试验。 9.2.9.5 数据处理

同9.1.1.5。

9.2.9.6 合格判据

结果符合7.6.3的要求为合格。

9.2.10 高温贮存试验

9.2.10.1 试验目的

检验完整包装的仪器在高温环境条件下运输贮存是否符合7.6.4的要求。 9.2.10.2 试验条件

温度：55 ℃±2℃;

持续时间：8 h。

9.2.10.3 试验设备

a)  温度试验箱：温度恒定在55 ℃时，温度偏差不超过±2℃;试验箱体积应大于 仪器体积的3倍。

b)  同9.1.1.3。

9.2.10.4 试验程序

a)  将带包装的仪器按正常位置放入试验箱内，此时试验箱的温度与仪器温度一致； b)  将试验箱的温度以不大于1℃/min的变化速率升温至规定值后，保持8 h;

c)  在试验持续时间到达后，试验箱的温度以不大于1℃/min  的变化速率降温至初 始温度，待稳定后将包装件取出，在正常试验条件下恢复24 h。按9.1.1.4进行试验。

9.2.10.5 数据处理

同9.1.1.5。

9.2.10.6 合格判据

结果符合7.6.4的要求为合格。

9.2.11 低温贮存试验

9.2.11.1 试验目的

检验完整包装的仪器在低温环境条件下运输贮存是否符合7.6.5的要求。 9.2.11.2 试验条件

温度： -40℃±2℃或一20℃±2℃;

持续时间：8 h。

9.2.11.3 试验设备

a)  温度试验箱：温度恒定在-40℃或-20 ℃时，温度偏差不超过士2℃;试验箱

体积应大于仪器体积的3倍。

b) 同9.1.1.3.

9.2.11.4 试验程序

a)  将带包装的仪器按正常位置放入试验箱内，此时试验箱的温度与仪器温度一致； b)  将试验箱的温度以不大于1℃/min的变化速率降温至规定值后，保持8 h;

c)  在试验持续时间到达后，试验箱的温度以不大于1℃/min  的变化速率升温至初 始温度，待稳定后将包装件取出，在正常试验条件下恢复24 h。按9.1.1.4进行试验。

9.2.11.5 数据处理

同9.1.1.5。

9.2.11.6 合格判据

结果符合7.6.5的要求为合格。

9.2.12 振动试验

9.2.12.1 试验目的

检验仪器经受振动的适应性及结构的完好性是否符合7.7.1的要求。

9.2.12.2 试验条件

同9.1.1.2。

9.2.12.3 试验设备

a)  振动试验台：频率范围，1 Hz～400    Hz;振幅，0 mm～5   mm;最大加速度，

200  m/s²。

b)同9.1.1.3。

9.2.12.4 试验程序

将仪器按正常工作时的安装方式紧固在振动台上。启动振动试验台，使其在 10 Hz～150 Hz频率范围内，以加速度5 m/s²,1      oct/min的速率，分别在X 、Y 、Z三 个轴线上各扫频10次。便携式仪器在工作状态下进行，试验期间，监视仪器状态；固 定式仪器在非工作状态下进行。试验后，检查仪器外观和紧固部位情况，按9.1.1.4进 行试验。

9.2.12.5 数据处理

同9.1.1.5。

9.2.12.6 合格判据

结果符合7.7.1的要求为合格。

9.2.13 跌落试验

9.2.13.1 试验目的

检验仪器经受跌落的适应性是否符合7.7.2的要求。

9.2.13.2 试验条件

同9.1.1.2。

9.2.13.3 试验设备

a)  跌落试验台：试验台面应为平整坚硬的水泥地面或钢板台面；

b)  同9.1.1.3。

9.2.13.4 试验程序

将非包装状态的便携式仪器或包装后的固定式仪器自由跌落在平滑、坚硬的水泥地 面或钢板台面上。试验后，检查仪器外观和紧固部位情况，按9.1.1.4进行试验。

9.2.13.5 数据处理

同9.1.1.5。

9.2.13.6 合格判据

结果符合7.7.2的要求为合格。

9.2.14 射频电磁场辐射抗扰度试验

9.2.14.1 试验目的

检验仪器抗射频电磁场辐射干扰的能力是否符合7.8.1的要求。

9.2.14.2 试验条件

同9.1.1.2。

9.2.14.3      试验设备

a)  符合GB/T   17626.3—2006第6章的要求；

b)  同9.1.1.3。

9.2.14.4 试验程序

按GB/T   17626.3—2006第8章的规定进行试验。试验期间，观察并记录仪器的工 作状态；试验后，按9.1.1.4进行试验。

9.2.14.5      数据处理

同9.1.1.5。

9.2.14.6 合格判据

结果符合7.8.1的要求为合格。

9.2.15 静电放电抗扰度试验

9.2.15.1 试验目的

检验仪器抗静电放电干扰的能力是否符合7.8.2的要求。

9.2.15.2 试验条件

同9.1.1.2。

9.2.15.3 试验设备

a)  符合GB/T  17626.2—2006第6章的要求；

b) 同9.1.1.3.

9.2.15.4 试验程序

按 GB/T  17626.2—2006第8章的规定进行试验。试验期间，观察并记录仪器的工 作状态；试验后，按9.1.1.4进行试验。

9.2.15.5 数据处理

同9.1.1.5。

9.2.15.6 合格判据

结果符合7.8.2的要求为合格。

9.2.16 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

9.2.16.1 试验目的

检验仪器抗电快速瞬变脉冲群干扰的能力是否符合7.8.3的要求。

9.2.16.2 试验条件

同9.1.1.2。

9.2.16.3 试验设备

a)  符合GB/T   17626.4—2008第6章的要求；

b)  同9.1.1.3.

9.2.16.4试验程序

按GB/T  17626.4—2008第8章的规定进行试验。试验期间，观察并记录仪器的工 作状态；试验后，按9.1.1.4进行试验。

9.2.16.5 数据处理

同9.1.1.5。

9.2.16.6 合格判据

结果符合7.8.3的要求为合格。

10 型式评价结果的判定

10.1 对每一规格的试验结果判定，分为单项判定和综合判定。

10.2 单项判定要写出每个项目的技术要求、实测数据和是否合格的结论。某一单项所 试验的三台样机，其试验结果都合格的，则判定该单项试验结果为合格；其中有一台样 机不合格时，则判定该单项试验结果为不合格。

10.3 综合判定依据单项判定的结果判定。全部单项都合格的，综合判定合格。有一项 及一项以上主要单项不合格，综合判定为不合格。

10.4 对于系列产品，有一种规格不合格，则该系列产品判定为不合格。

11  型式评价原始记录格式

型式评价原始记录格式见附录A。

附录A

通过

不通过

硫化氢气体分析仪型式评价原始记录格式

第 页 共 页

一、观察项目记录

| 大纲中要求的章节号 | 要求 | 十 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 计量单位应采用法定计量单位 |  |  |
| 5.2 | 准确度(最大允许误差)应符合5.2的要求 |  |  |
| 5.3 | 标志和标识应符合5.3的要求 |  |  |
| 5.4 | 安装标志应符合5.4的要求 |  |  |
| 5.5 | 其他要求应符合5.5的要求 |  |  |

注 ：

| 十 |  |
| --- | --- |
| X |  |
|  | × |

第 页 共 页

二 、检测记录

1.外观

检测的开始时间：      年    月   日    时   分

检测的结束时间：      年    月   日     时   分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 检查记录 | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- |

检测过程中的异常情况记录：

环境温度：

评价人员：

相对湿度：

大气压力：

第 页 共 页

2.功能

检测的开始时间：       年    月   日   时   分

检测的结束时间：      年   月   日   时    分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 检查记录 | 十 | — |
| --- | --- | --- | --- |

检测过程中的异常情况记录：

环境温度：

评价人员：

相对湿度：

大气压力：

第  页  共  页

3.示值误差

检测的开始时间：       年    月   日    时    分

检测的结束时间：      年    月    日    时    分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物质 浓度值c | 仪器示值c |  |  | 平均值 | 示值误差 |  | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | c-c, |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备：

| 名 称 | 型 号 | 编 号 | 准确度等级或不确定度 或最大允许误差 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：

评价人员：

相对湿度：

大气压力：

第  页 共  页

4.重复性

检测的开始时间：       年    月     日    时    分

检测的结束时间：       年    月   日     时   分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物质 浓度值c, | 仪 器 示 值 c |  |  |  |  |  | 重复性 | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备：

| 名 称 | 型 号 | 编 号 | 准确度等级或不确定度 或最大允许误差 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：

评价人员：

相对湿度：

大气压力：

第 页 共 页

5.响应时间

检测的开始时间：      年    月   日   时    分

检测的结束时间：     年    月    日   时    分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 响应时间/s |  |  | 平均值/s | 十 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备：

| 名 称 | 型 号 | 编 号 | 准确度等级或不确定度 或最大允许误差 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：

评价人员：

相对湿度：

大气压力：

第  页 共  页

6.报警设置误差

检测的开始时间：       年    月    日    时    分

检测的结束时间：     年    月    日    时   分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 报警设定值 A, | 实测报警值A, |  |  | 报警设置误差 | 十 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备：

| 名 称 | 型 号 | 编 号 | 准确度等级或不确定度 或最大允许误差 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：

评价人员：

相对湿度：

大气压力：

第  页 共  页

7.零点漂移和示值漂移

检测的开始时间：     年    月    日    时   分

检测的结束时间：     年    月    日   时    分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物质 浓度值c, | 仪 器 示 值 c |  |  |  |  |  |  | 零点漂移 | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h |  |  |  |
| 仪器编号 | 气体标准物质 浓度值c, | 仪 器 示 值 c |  |  |  |  |  |  | 示值漂移 | 十 | 一 |
|  |  | 0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备：

| 名 称 | 型 号 | 编 号 | 准确度等级或不确定度 或最大允许误差 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：

评价人员：

相对湿度：

大气压力：

第  页 共  页

8.绝缘电阻

检测的开始时间：       年    月    日   时    分

检测的结束时间：       年    月   日   时   分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 正常试验条件下 绝缘电阻/MQ | 湿热试验条件下 绝缘电阻/MQ | 十 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备：

| 名 称 | 型 号 | 编 号 | 准确度等级或不确定度 或最大允许误差 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度

评价人员：

相对湿度

大气压力：

第  页 共 页

9.绝缘强度

检测的开始时间：     年   月   日   时    分

检测的结束时间：      年    月    日   时    分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 试验过程中的现象 | 十 |  |
| --- | --- | --- | --- |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备：

| 名 称 | 型 号 | 编 号 | 准确度等级或不确定度 或最大允许误差 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：

评价人员：

相对湿度：

大气压力：

第  页  共  页

10.长期稳定性

检测的开始时间：      年    月    日    时    分

检测的结束时间：      年    月    日    时   分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物质 浓度值c | 仪器示值c |  |  | 平均值こ | 示值误差 |  | 十 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | c一c。 |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备：

| 名 称 | 型 号 | 编 号 | 准确度等级或不确定度 或最大允许误差 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：

评价人员：

相对湿度：

大气压力：

第  页  共  页

11.电源电压适应性

试验条件：

检测的开始时间：      年   月    日    时   分

检测的结束时间：      年    月   日    时    分

检测的数据记录：

试验电压：  V

| 仪器编号 | 气体标准物质 浓度值c | 仪器示值c |  |  | 平均值己 | 示值误差 |  | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | c-c. |  |  |  |

试验电压：  V

| 仪器编号 | 气体标准物质 浓度值c | 仪器示值c |  |  | 平均值 | 示值误差 |  | 十 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | c-c. |  |  |  |

第  页共  页

11.电源电压适应性

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备：

| 名 称 | 型 号 | 编 号 | 准确度等级或不确定度 或最大允许误差 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：

评价人员：

相对湿度：

大气压力：

第  页共  页

12.高温试验

试验条件：

检测的开始时间：     年  月   日   时   分

检测的结束时间：      年  月   日  时   分

试验期间，仪器工作正常。试验持续时间到达后，仪器无破坏涂覆和腐蚀现象。 □是  □ 否

高温试验持续时间到达后示值误差试验：

检测的开始时间：     年   月    日     时  分

检测的结束时间：     年   月    日    时    分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物质 浓度值c, | 仪器示值c |  |  | 平均值c | 示值误差 |  | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | c-c, |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备：

| 名 称 | 型 号 | 编 号 | 准确度等级或不确定度 或最大允许误差 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：

评价人员：

相对湿度：

大气压力：

第  页共  页

13.低温试验

试验条件：

检测的开始时间：      年  月   日  时   分

检测的结束时间：      年  月   日  时  分

试验期间，仪器工作正常。试验持续时间到达后，仪器无破坏涂覆和腐蚀现象。

□是  □否

低温试验持续时间到达后示值误差试验：

检测的开始时间：      年  月   日   时  分

检测的结束时间：      年  月   日   时  分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物质 浓度值c. | 仪器示值c |  |  | 平均值c | 示值误差 |  | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | c-c, |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备：

| 名 称 | 型 号 | 编 号 | 准确度等级或不确定度 或最大允许误差 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：

评价人员：

相对湿度：

大气压力：

第  页共  页

14.恒定湿热试验

试验条件：

检测的开始时间：      年  月   日   时  分

检测的结束时间：      年  月   日   时  分

试验期间，仪器工作正常。试验持续时间到达后，仪器无破坏涂覆和腐蚀现象。

□是  □ 否

恒定湿热试验持续时间到达后示值误差试验：

检测的开始时间：      年  月   日   时  分

检测的结束时间：      年    月    日    时    分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物质 浓度值c, | 仪器示值c |  |  | 平均值c | 示值误差 |  | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | c-c, |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备：

| 名 称 | 型 号 | 编 号 | 准确度等级或不确定度 或最大允许误差 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：

评价人员：

相对湿度：

大气压力：

第  页共  页

15.高温贮存试验

试验条件：

检测的开始时间：       年  月   日  时  分

检测的结束时间：       年  月  日  时   分

试验后，仪器无破坏涂覆和腐蚀现象。       □ 是      否

高温贮存试验后示值误差试验：

检测的开始时间：       年   月   日  时  分

检测的结束时间：       年  月   日   时   分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物质 浓度值c, | 仪器示值c |  |  | 平均值 | 示值误差 |  | 十 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | c-c |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备：

| 名 称 | 型 号 | 编 号 | 准确度等级或不确定度 或最大允许误差 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：

评价人员：

相对湿度：

大气压力：

第  页共  页

16.低温贮存试验

试验条件：

检测的开始时间：      年  月  日  时  分

检测的结束时间：      年  月   日  时  分

试验后，仪器无破坏涂覆和腐蚀现象。          是            □ 否

低温贮存试验后示值误差试验：

检测的开始时间：      年  月  日  时  分

检测的结束时间：      年  月  日  时  分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物质 浓度值c, | 仪器示值c |  |  | 平均值こ | 示值误差 |  | 十 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | c-c, |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备：

| 名 称 | 型 号 | 编 号 | 准确度等级或不确定度 或最大允许误差 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：

评价人员：

相对湿度：

大气压力：

第  页共  页

17.振动试验

试验条件：

检测的开始时间：     年  月  日   时  分

检测的结束时间：       年   月   日  时  分

试验后，仪器无机械损伤和紧固部位松动现象。     □ 是    □ 否

振动试验后示值误差试验：

检测的开始时间：       年  月   日  时  分

检测的结束时间：       年  月  日  时   分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物质 浓度值c | 仪器示值c |  |  | 平均值c | 示值误差 |  | 十 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | c-c, |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备：

| 名 称 | 型 号 | 编 号 | 准确度等级或不确定度 或最大允许误差 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：

评价人员：

相对湿度：

大气压力：

不 古

18.跌落试验

试验条件：

检测的开始时间：      年  月  日   时 检测的结束时间：       年  月   日  时 试验后，仪器无机械损伤和紧固部位松动现象。

跌落试验后示值误差试验：

检测的开始时间：     年   月  日   时

检测的结束时间：      年    月    日    时

检测的数据记录：

分

分

□ 是

分

分

第  页共  页

| 仪器编号 | 气体标准物质 浓度值c, | 仪器示值c |  |  | 平均值 | 示值误差 |  | 十 | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | c-c. |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备：

| 名 称 | 型 号 | 编 号 | 准确度等级或不确定度 或最大允许误差 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：

评价人员：

相对湿度：

大气压力：

第  页共  页

19.射频电磁场辐射抗扰度试验

试验条件：

检测的开始时间：      年   月    日   时    分

检测的结束时间：      年   月   日   时   分

试验期间，仪器工作正常。    □是  □ 否

射频电磁场辐射抗扰度试验后示值误差试验：

检测的开始时间：    年  月   日  时   分

检测的结束时间：      年  月   日   时  分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物质 浓度值c | 仪器示值c |  |  | 平均值 | 示值误差 |  | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | c-c, |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备：

| 名 称 | 型 号 | 编 号 | 准确度等级或不确定度 或最大允许误差 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：

评价人员：

相对湿度：

大气压力：

第  页共  页

20.静电放电抗扰度试验

试验条件：

检测的开始时间：     年  月  日  时  分

检测的结束时间：     年  月  日  时  分

试验期间，仪器工作正常。   □  是   □  否

静电放电抗扰度试验后示值误差试验：

检测的开始时间：   年   月   日   时  分

检测的结束时间：     年  月  日  时  分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物质 浓度值c, | 仪器示值c |  |  | 平均值E | 示值误差 |  | 十 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | c-c, |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备：

| 名 称 | 型 号 | 编 号 | 准确度等级或不确定度 或最大允许误差 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：

评价人员：

相对湿度：

大气压力：

第  页共 页

21.电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

试验条件：

检测的开始时间：     年  月   日   时  分

检测的结束时间：       年  月   日   时  分

试验期间，仪器工作正常。     □ 是  [ □ 否

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验后示值误差试验：

检测的开始时间：       年    月     日   时    分

检测的结束时间：       年  月   日  时  分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物质 浓度值c | 仪器示值c |  |  | 平均值己 | 示值误差 |  | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | E-c |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备：

| 名 称 | 型 号 | 编 号 | 准确度等级或不确定度 或最大允许误差 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：                  相对湿度：              大气压力：

评价人员：